CO800B点型可燃气体探测器

使用说明书

深圳市科雷特电子科技有限公司

目  录

1、注意事项

2、概述

3、技术指标

3.1外壳

3.2 核心元件

3.3检测气体

3.4工作环境

3.5工作电源

3.6通讯方式

3.7输出信号

3.8状态指示

3.9本机操作

3.10国家认证

4、探测器安装

4.1安装尺寸、位置

4.2安装方式

4.3接线说明

5、按键操作说明

5.1探测器地址设置

5.2调零

5.3探测器报警点设置

5.4 探测器设置无效

5.5其他

6、维护

6.1传感器更换

6.2快速维修

1、注意事项

为了能正确的安装和使用气体探测器，请仔细阅读本手册。

- 安装和操作气体探测器必须严格遵照国家的相关标准。

- 安装、操作人员应具备相应的资质。

- 探测器的安装、使用环境应符合技术指标的规定。

- 探测器安装时应保证传感器始终向下。

- 探测器使用时应可靠接地。

- 探测器严禁带电进行任何操作。

- 探测器的安装现场不应存在对铝合金有腐蚀作用的气体。

- 探测器的维修工作必须在安全场所，现场严禁带电开盖。

- 请勿擅自拆装气体传感器。

- 传感器超过使用寿命建议及时更换。

- 气体传感器长期处于高浓度气体环境中会加速其老化，缩短传感器的使用寿命。

2、概述

CO800B总线型固定式气体探测器是新一代智能型安全检测仪表，传感器组件内置高精度信号采集与放大电路，具备传感器故障诊断功能。

CO800B 总线型固定式气体探测器适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级，T1～T6组别的爆炸性混合物场所中的1区或2区使用。

CO800B 总线型固定式气体探测器采主机在线调试，操作更方便。

CO800B总线型固定式气体探测器结构上采用模块化设计，安装维修方便。CO800B 总线型固定式气体探测器符合国家标准的相关规定，采用RS485   与主机通讯，具备1个继电器信号输出。

本产品的设计、制造、检定符合以下国家标准：

GB15322.1-2003 《可燃气体探测器  第1部分 测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》

GB3836.1-2010  《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB3836.2-2010  《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》

3、技术指标

3.1结构

材    料：铸铝、316不锈钢

防爆等级：ExdIICT6

防护等级：IP66

连接螺纹：G3/4 内螺纹

外型尺寸：240*150*95mm

重    量：1.85kg

3.2 核心元件

传感器：根本NAP-55A催化燃烧式可燃气体传感器

3.3检测气体

| 检测气体 | 单位 | 量程 | 测量精度 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体 | %LEL | 0-100 | ±5%FS | T90≤20(S) |

3.4通讯方式

通讯协议： RS485

通讯方式 : 总线制（电源2线+信号2线）

4-20m A:  3线制电流信号输出 （可选）

3.5工作电源

额定工作电压: DC24V (12~30VDC)

额定工作电流: 70mA

3.6 工作环境

温度：-40℃~+70℃

湿度：10%~95%RH (无凝露)

大气压力： 86~106Kpa

3.7 通讯距离

≤ 2000米  线径大于1.5平方毫米RVV双绞线

3.8输出信号

继电器：  1组（报警输出）电平、脉冲模式可选；

触点容量2A/24VDC

3.9状态指示

绿色LED长亮：  探测器与控制器、传感器通讯失败

绿色LED闪烁：  探测器工作正常、与控制器通讯正常

红色LED慢闪：  浓度A1报警

红色LED快闪：  浓度A2报警

3.9本机操作

（此功能只适用于总线通讯）

3.10国家认证

防爆证  ： CNEx15. 3182

型式认可： CCCF中国消防电子产品合格评定中心

计量认证： CMC  广东省质量技术监督局

4、探测器安装

4.1外形尺寸

图2                      图3

4.2安装方式

探测器应该安装在气体可能泄漏的点和聚集处范围内，安装的高度根据气体的密度来决定，同时还应该综合考虑空气流动的速度和方向，以便于安装和维护。

本产品提供两种安装方式：

①、客户可以用4个φ6的膨胀螺栓直接将探测器固定在墙体上（见图4）。

②、还可以用随机所附配件一对U型螺栓安装在立柱上（见图5）。

图4                         图5

4.3接线说明

CO800B探测器端子接线图见下图

5、操作说明

5.1探测器地址设置

方法一：在K500控制器进入地址配置状态下，按住探测器主控部上的按键直至探测器面板上的3个指示灯同时闪亮时松开。

操作详见《K500可燃气体报警控制器使用说明书》；

方法二：通过主机将已有的地址修改为另一个地址；操作详见《K500可燃气体报警控制器使用说明书》；

5.2调零

探测器的调零操作在可燃气体报警控制器K500上进行；操作详见《K500可燃气体报警控制器使用说明书》；给探测器调零时，请先确认现场探测器附近确实没有目标气体泄漏。

5.3探测器报警点设置

探测器的报警点设置在K500可燃气体报警控制器上进行；操作请参阅《K500可燃气体报警控制器使用声明书》；

5.4 探测器预热

探测器通电后会预热180秒，然后才进入正常监控状态。处在预热倒计时内的探测器上传的数据定义为无效数据。

5.5其他

新装或者停机时间超过24小时以上的探测器调零、标定操作需要在探测器不断电运行超过2小时后进行。调零时，请确认现场无目标气体存在。对传感器进行标定时，要求使用有资质厂家提供的标准气体，配合本公司的配气罩进行标定，气体流量建议保持在0.3-0.5L/min之间.

6、维护

传感器的使用寿命会随着周围环境和时使用间增加而缩短，因此请注意传感器的存储和使用条件，长期处于高浓度可燃气体环境会加速传感器老化、缩短传感器寿命。催化传感器的寿命为24个月。传感器的零点和灵敏度会随着时间的推移而发生变化。建议每三个月进行一次调零、标定维护。

超过使用寿命的传感器要及时更换，更换必须由专业人员来完成，传感器型号请咨询探测器生产厂家，具体操作步骤如下：

6.1更换传感器

→关闭探测器工作电源；

→移除传感器防尘罩、传感器固定螺母；

→向下拔出传感器；

→旋转、对准、插入新的传感器；

→旋紧传感器固定螺母；

→更换完成。

6.2快速维修

| 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 通气无反应 | 1、传感器老化 2、电路异常 | 1、更换传感器 2、更换电路 |
| 报故障 | 1、传感器问题 | 1、更换传感器 |
| 零漂 | 1、传感器老化 2、参数漂移 | 1、更换传感器 2、重新调零 |
| 无法标定 | 1、传感器老化 2、电路异常 | 1、更换传感器 2、更换电路 |
| 探测器电源指示灯常亮 | 与控制器通信异常 | 1.检查该探测器是否注册成功。 2.检查通信线路。 |
| 探测器电源指示灯不亮 | 供电故障 | 检查供电线路。 更好探测器电控部。 |
| 无法通讯 | 电路异常 | 更换电路 |

深圳市科雷特电子科技有限公司

地址：深圳市龙华新区观澜白鸽湖路81号二楼

电话： 0755-82777458，82777459 , 81473283

客户中心电话：0755-82772152

传真：0755-82773516              邮编：518040

网址： www.co-light.net            邮箱：sales@co-light.net

# Text boxes

地址配置按键